Załącznik nr 2.......

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

### Przedmiot zamówienia : APARAT FUNDUS KAMERA Z CYFROWYM SYSTEMEM ARCHIWIZACJI

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane TAK / NIE | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć kolorowych , bezczerwiennych oraz angiografii fluorosceinowej | tak |  |  |
|  | Kąt obserwacji : poziomej 500300200 pionowej 500300200 | tak |  |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia: ręczna płynna | tak |  |  |
|  | Korekcja refrakcji badanego : min.+/-30dpt bez dodatkowych soczewek | Tak podać |  |  |
|  | Korekcja refrakcji badającego : min.+/- dpt | Tak podać |  |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: max 4,5 mm | Tak podać |  |  |
|  | Dystans roboczy (obiektyw – oko pacjenta); min.42 mm | Tak podać |  |  |
|  | Wbudowane filtry: zielony, dla angiografii fluorsceinowej | tak |  |  |
|  | Lampa do fotografii fluorsceinowej | Tak podać |  |  |
|  | Lampa do fotografii: lampa ksenowa o mocy błysku min.300Ws | Tak podać |  |  |
|  | Ilość kroków regulacji natężenia flesza min.25 | Tak podać |  |  |
|  | Obrót urządzenia względem osi poziomej; min +/-450 osi pionowej:min +150/-100 | tak |  |  |
|  | Stolik elektryczny przystosowany do pacjentów na wózkach inwalidzkich (asymetryczny) | tak |  |  |
|  | Moduł lampy błyskowej zintegrowany ze stolikiem | tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy fundus kamery do wykonywania angiografii ICG | tak |  |  |
|  | Transfomator separujący | tak |  |  |
|  | SYSTEM ARCHIWIZACJI CYFROWEJ | tak |  |  |
|  | System cyfrowej archiwizacji w komplecie z monitorem TFT min.17” | Tak podać |  |  |
|  | Napędy :HDD, dyskietka 1,44 MB, Nagrywarka CD/DVD | Tak podać |  |  |
|  | Sensor o rozdzielczości min.8 Megapixeli | Tak |  |  |
|  | System operacyjny | podać |  |  |
|  | Rodzaj bazy danych | podać |  |  |
|  | Możliwość wyboru filtrów. Portu kamery, mocy flesza, natężenia oświetlenia obserwacji z pulpitu programu archiwizacji cyfrowej | tak |  |  |
|  | Możliwość zapamiętywania wraz ze zdjęciem następujących danych :data, czas, kąt, energia flesza, rodzaj zdjęcia, oko prawe/lewe | tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej pracy z wieloma pacjentami w trybie zdjęć angiogrfii fluorosceinowej (bez potrzeby zamykania timera) | tak |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja oka prawego i lewego | tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznej korekcji energii flesza | tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznej korekcji jakości obrazu | tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznej optymalizacji oświetlenia dla późnej fazy angiografii fluo. | tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia innego zewnętrznego urządzenia z sygnałem video Y/C lub F-BAS (np. lampy szczelinowej) | tak |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania obrazów po nazwisku pacjenta lub dacie wizyty | tak |  |  |
|  | Automatyczne oznaczanie zdjęć poddanych obróbce | tak |  |  |
|  | Pola komentarzy w karcie pacjenta, karcie wizyty oraz na zdjęciu | tak |  |  |
|  | Funkcje obróbki zdjęcia: wyostrzenie obrazu regulacja jasności obrazu regulacja kontrastu obrazu konwersja kolorów lub skali szarości korekcja nasycenia barw wygładzenie obrazu powiększanie obrazu obracanie obrazu wyświetlanie galerii zdjęć mapping obrysowywanie i pisanie komentarzy na zdjęciu nakładanie obrazów pomiary planimetryczne(względne i bezwzględne0 pomiary PDT (automatycznie uwzględniajace kąt i rozdzielczość kamery) możliwość sklejania zdjęć (montaż) | Tak opisać |  |  |
|  | Funkcje oprogramowania: narzędzia do przeszukiwania bazy danych import/eksport obrazów w formacie JPEG, TIFF | tak |  |  |
|  | Atramentowa drukarka kolorowa do wydruków fotogtaficznych | tak |  |  |

- Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

....................................

( pieczątka i podpis wykonawcy )